Калибровка весов ВР 04 МС 1Ж-Т(Т-ХХВ1ЖА-8).

I. Условия проведения калибровки:

На платформе весов не должно быть ничего.

Весы должны находиться на устойчивой ровной поверхности, не подверженной вибрации, выставленные по уровню.

II. Калибровка (2 варианта калибровки).

1-й вариант.

- Перед калибровкой следует знать в каком положении находится переключатель, находящийся на основной плате весов – он должен находиться в режиме "калибровка" (по умолчании весы поставляются в режиме "калибровка").

- При выключенных весах нажать на клавишу "0" и удерживать до появления на дисплее числа.

- Нажать на клавишу "0", после некоторого времени на индикации высветится значение калибровочного веса.

- Установите калибровочный вес на платформу и нажмите клавишу "0".

- На индикации высветится "CAL" затем "PASS", нажмите на клавишу "ТАРА", весы выйдут в рабочий режим.

2-й вариант.

- Открутить 4 винта корпуса.

- Поднять крышку корпуса, на плате в правом нижнем углу переставить переключатель и противоположное положение (положение калибровки).

- Установить крышку и платформу, включить весы кнопкой "вкл/0", на индикаторе отобразится "Spn", нажать кнопку "ТАРА". На индикаторе отобразится калибровочный вес. Изменение калибровочного веса производится кнопкой "вкл/0", сдвиг по разрядам числа калибровочного веса производится кнопкой "Шт".

- Установить на платформу калибровочный вес, нажать кнопку "ТАРА", после двойного звукового сигнала весы выйдут во взвешивание. Проверить точность показания веса.

- Выключить весы, установить калибровочный переключатель в первоначальное положение, закрутить винты корпуса.