СОДЕРЖАНИЕ

Введение..............................................................................................3

1. Описание конструкции....................................................................3

2. Указания мер безопасности………………………………………3

3. Указания по монтажу весов ……………………………...............4

4. Технические характеристики и функции MERAV ……………..4

4.1Назначение клавиш ………………………………………………5

4.2 Функция взвешивания …………………………………………..5

4.3 Функция выборки массы тары…………………………………..6

4.4 Функция показаний дисплея…………………………………….6

4.5 Вывод результатов взвешивания………………………………..7

5 Возможные неисправности и способы их устранения….……….7

6 Калибровка и установка параметров прибора.…………………..8

6.1Общие положения………………………………………………...8

6.2 Ввод числовых данных………..…………………………………8

6.3 Установка опций…………………………………………………9

6.4 Установка параметров..………………………………………...10

6.5 Калибровка……………………………………………………....11

6.6 Режим тестирования ….………………………………………...12

8 Инструмент, используемый для ремонта весов…………………12

Введение

Настоящая инструкция распространяется на весы электронно-тензометрические BX, которые предназначены для статического взвешивания различных грузов. Весы могут быть использованы на предприятиях пищевой промышленности, торговли, питания, почты и других отраслях.

# 1 Описание конструкции

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания BX фирмы “Alex S&E” (в дальнейшем- весы), представляют собой грузоприемное устройство с силоизмерительным(и) тензометрическим(и) датчиком(ами) и соединенное с ним электронное измерительное устройство MERAV (далее -прибор). Аналоговый электрический сигнал датчика передается по кабелю на электронное измерительное устройство, в состав которого входит аналогово-цифровой преобразователь, стабилизированный источник питания датчика, процессор и дисплей-индикатор.

Силоизмерительное устройство –механическая конструкция, основным элементом которой является датчик, преобразующий механическое усилие в электрический сигнал.

# 2 Указание мер безопасности

К  работе  по  эксплуатации  и  обслуживанию  весов допускаются  лица,  прошедшие  специальное  обучение  и  проинструктированные  по  технике  безопасности  по

ГОСТ  12.0.004-90.

При  эксплуатации  прибора  должны  быть  приняты  меры  безопасности,  предусмотренные правилами,  действующими   на  предприятии,  эксплуатирующем  прибор и  предусмотренные «Общими  правилами  техники  безопасности  и  производственной  санитарии  для  предприятий  и  организаций  машиностроения», «Правилами  технической    эксплуатации  электроустановок

потребителей»  и  «Правилами  техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок»  и  ГОСТ 12.1.019-79.

# 3 Указания по монтажу весов

Весы BX поступают к пользователю практически в собранном виде. Для эксплуатации весов, необходимо установить их на ровную поверхность и выставить по указателю уровня, вращая ножки весов. Пузырек воздуха должен быть в центре кружочка. Стойку закрепить двумя винтами, хорошо их зажав. Включить вилку кабеля питания прибора MERAV в розетку, имеющую дополнительный контакт электрически связанный с контуром заземления.

4 Технические характеристики и функции MERAV

Прибор MERAV-2000 предназначен  для  преобразования   аналогового  сигнала  от  тензорезисторных  весоизмерительных   датчиков,  входящих  в  состав  взвешивающих  устройств,  в цифровые  показания,  соответствующие  массе  грузов.

Прибор  обеспечивает :

- Выборку    массы  тары;

- Фиксирование на дисплее результата взвешивания

- Передачу результатов взвешиваний на компьютер,  подключенный  через  интерфейс  RS-232;

- Печать результатов  взвешиваний на  принтере,  непосредственно  подключенном  к  выходу  прибора.

| Точность преобразования | 1/10000 |
| --- | --- |
| Количество внутренний делений | 65000 |
| Скорость преобразования 1/с | 16 |
| Напряжение питания 50 Гц ( 2%, В | 220 +10 %; -15 % |
| Напряжение питания тензорезисторных датчиков, В | 5 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,1 |
| Число знаков индикации | 6 |
| Интерфейс связи | RS232 |
| Интервал рабочих температур,(С | от 0 до 40 |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Габаритные размеры | 230(135(100 |
| Масса, кг | 1,6 |

Примечания:

- Стандартная поставка прибора со встроенным аккумулятором

6 В, 4 А ч.

- Время работы от аккумулятора 40 ч.

4.1 Назначение клавиш

POWER    - включение/выключение прибора;

TARE - при нажатии происходит запоминание массы, находящейся в этот момент на весах. Показания индикатора обнуляются((

ZERO  - при нажатии происходит обнуление пока-

заний индикатора(

(HOLD) удерживает текущие показания дисплея/ (SEND) передача данных на компьютер.

Светодиоды, которые высвечиваются в левой части прибора:

ZERO - высвечивается, когда показания индикатора обнулены;

TARE - высвечивается, когда включен режим выборки массы             тары

Светодиод разрядки аккумулятора расположен в правой нижней части прибора

BAT- высвечивается, когда разряжен аккумулятор.

# 4.2 Функция взвешивания

4.2.1 Проверить,  что  на  грузоприемном  устройстве  нет  груза и включить прибор, нажав клавишу ON/OFF. На индикаторе появится надпись «8.8.8.8.8.8.8.»  (идет самотестирование весов), после чего появятся нулевые показания и с левой стороны высветится светодиод, указывающий на надпись “ZERO”.  Если надписи “ZERO” нет  - нажать  клавишу ZERO.

4.2.2 Установить  груз  на грузоприемное  устройство. На  индикаторе  появится  значение  массы  груза в килограммах.

## 4.3 Функция выборка массы тары

4.3.1 Проверить, что на грузоприемном устройстве нет груза и в левом верхнем углу высвечивается светодиод, указывающий на   надпись «ZERO».

4.3.2 Установить пустую тару на грузоприемное устройство. На индикаторе появится  значение массы тары.

4.3.3 Нажать клавишу TARE. На индикаторе появятся нулевые показания   и  с левой стороны загорится светодиод, указывающий на надпись «TARE».

4.3.4 Убрать тару с грузоприемного устройства. На индикаторе появится значение массы  тары со знаком минус.

4.3.5 Установить груз в таре на грузоприемное устройство. На индикаторе появится значение массы НЕТТО взвешиваемого груза.

4.3.6 Для выхода из режима выборки массы тары нажать клавишу TARE. Светодиод, указывающий на надпись «TARE» , погаснет.

Примечание - Значение массы тары останется в памяти прибора по завершении взвешивания и будет автоматически вычитаться из результатов последующих взвешиваний.

## 4.4 Фиксация показаний дисплея

- Убедиться, что ОР-2 выключена

- Установить груз на грузоприемное устройство

- Нажать клавишу HOLD/SEND. Показания на дисплее зафиксируются.

- Для возврата показаний в нормальный режим нажать клавишу HOLD/SEND.

4.5 Вывод результатов взвешивания

## 4.5.1 Передача данных на РС

### 4.5.1.1 Для выбора способа передачи использовать ОР-3.

### 4.5.1.2 Для передачи по запросу от РС включить ОР-3 равным 1.

### 4.5.1.3 Для ручной передачи включить ОР-3 равным 2.

### После установки стабильных показаний, нажать клавишу HOLD/SEND.

# 5 ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности  и  способы  их  устранения  приведены  в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности и ее внешнее проявление | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Ошибки, выявленные в процессе калибровки прибора |
| Е-01 Переполнение разрядности АЦП при калибровке | При калибровке прибора в качестве образцового установлен не тот вес, который запрашивался | Проверить параметры прибора Провести повторную калибровку |
| Е-02 Пеpвоначальный вес слишком мал | Неисправность датчиков, обрыв кабеля, используется мост с суммарным сопротивлением <170( | Проверить датчики, кабель, параметры прибора |
| Е-03 Пеpвоначальный вес слишком большой | Неисправность датчиков, обрыв кабеля, используется мост с суммарным сопротивлением <170( | Проверить датчики, кабель, параметры прибора |
| E-06 Превышение времени стабилизации | Весы неправильно установлены или имеется вибрация грузоприемного устройства. | Проверить правильность установки, исключить вибрацию |
| Ошибки, выявленные в процессе взвешивания |
| Е-04 Вес слишком мал |  | Неисправность датчиков, обрыв кабеля, используется мост с суммарным сопротивлением <170( |
| Е-05 Переполнение АЦП прибора |  | Перегрузка весов |

# 6 КАЛИБРОВКА И  УСТАНОВКА  ПАРАМЕТРОВ  ПРИБОРА

Перед калибровкой и установкой параметров прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и прилагаемыми блок-схемами.

Используются обозначения: Т – клавиша TARE, Z – клавиша ZERO, Н – клавиша HOLD,             Р –клавиша POWER.

## 6.1 Общие положения

### 6.1.1 Настройка состоит  из 3 операций:

1 – Установка опций;

2 – Установка параметров и калибpовка весов;

3 –Тестирование.

### 6.1.2 Каждая из процедур состоит из определенного количества шагов.

### 6.1.3 Калибровка- строго последовательная процедура и поэтому при проведении калибровки  должны  быть последовательно  выполнены все шаги  без  пропуска  любого из них.  В противном случае весы  не  будут  по-новому  откалиброваны  !!!.

6.2 Ввод числовых данных

### 6.2.1 После нажатия клавиши Т, значение крайнего левого разряда на индикаторе начинает мигать.

### 6.2.2 При дальнейшем нажатии клавиши Т значение разряда увеличивается.

6.2.3 Нажатие клавиши Z  сдвигает число на один разряд вправо.

6.2.4 Повторить шаги 6.2.1-6.2.3 до тех пор, пока на индикаторе не появится необходимое число.

6.3 Установка опций

6.3.1 Эта процедура используется для изменения значений опций прибора, определяющих функционирование системы.

6.3.2 Вход в режим изменения возможен только когда прибор выключен.

6.3.3 Для изменения значения параметров используется клавиша Z. При этом:

- Переход от одной опции к другой осуществляется нажатием клавиши "Н"(SEND/HOLD).

- Изменение значения параметра производится клавишей Z.

- При изменении опций прибора, запись опции осуществляется клавишей Р, при этом прибор переходит  на следующую опцию. Для выхода из режима изменения опций с любого шага , выключить прибор.

ОПЦИИ

| ОР-1 | Время выключения прибора при нулевых показаниях Р-OFF | 0 1 2 3 | Не выключается 1 минута 5 минут 20 минут |
| --- | --- | --- | --- |
| ОР-2 | Выбор режима клавиши HOLD/SEND H-S | 1 0 | SEND HOLD |
| OP-3 | Выбор режима передачи по RS232 rS | 0 1 2 | Постоянная передача По запросу. Запрос 30h,30h,0Dh После нажатия клавиши SEND |
| OP-4 | Яркость индикатора Br | 0-9 | 0-минимум, 9-максимум |

6.4 Установка параметров

# ПАРАМЕТРЫ

| № | Операция | Дисплей | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключить весы |  |  |
| 2. | Нажать и удерживать клавишу Т. Нажать клавишу ON/OFF. Удерживать Т до появления | CAL000 |  |
| 3. | Ввод кода (после ввода кода нажать клавишу "Н") | CAL000 | Кнопками "Т" и "Z" ввести пароль 212 (пароль 212 на дисплее не отображается но на это внимание не обращать). |
| 4. | Нажать клавишу Н (Идентификатор ПО) | ID-XXX |  |
| 5. | Нажать клавишу Н (Изменение положения десятичной точки) | POINT-0.000 | Позиция изменяется нажатием клавиши Т |
| 6. | Нажать клавишу Н (Установка цены поверочного деления) | ROUND-XXX |  |
| 7. | Нажать клавишу Н (Установка значения НПВ) | FULL-XXXXXX |  |
| 8. | Нажать клавишу Н (Установка значения автоматически обнуляемого веса) | FORCE-X | Значение веса менее или равное установленного числа цен делений будет автоматически обнулено через 2 с |

## 6.5 Калибровка

### 6.5.1Перед началом калибровки проверьте правильность соединения  датчиков и их количество, снять перемычку на плате (механическая блокировка калибровки).

### 6.5.2 Для установки начального значения электрического сигнала с учетом веса «Постоянной»  тары (грузоприемного устройства) установить тару.

### 6.5.3 Порядок  калибровки  прибора:

- Находясь в режиме установки параметров нажать и удерживать клавишу Т (ТАРА). Нажать клавишу Р (ON/OFF). На индикаторе появятся "CAL 000", нажать и удерживая клавишу "0" (ZERO) одновременно  кратковременно нажать клавишу "HOLD", на индикаторе появятся прямые показания АЦП. Необходимо с помощью потенциометра, находящегося на плате прибора, установить прямые показания АЦП (2000 ±500).

- Нажать клавишу "HOLD", появится значение массы калибровочного груза (как правило 2/3 от НПВ). Изменить, если это необходимо, значение массы калибровочного груза с помощью клавиш Т и Z.

3) Нажать клавишу "HOLD". На  индикаторе  высветится      –00-- - режим установки нулевого веса и, если прибор не выявил ошибки, через несколько секунд высветится приглашение установить эталонный груз на платформу LOAD/XXXXXX.

4) установить эталонный груз на платформу и нажать клавишу "HOLD". На индикаторе на несколько секунд высветится -- FF --,  а затем значение калибровочного веса.

## 5) Удалить груз с платформы.

6) Нажать клавишу Р и весы перейдут в режим взвешивания.

6.5.4 для запрета доступа к калибровке в дальнейшем, установить перемычку на плате.

## 6.6 Режим тестирования

### 6.6.1 Нажать и удерживать клавишу Z. Нажать клавишу ON/OFF. Удерживать клавишу Z в течение 3 с. На индикаторе появятся     прямые показания АЦП.

### 6.6.2 Нажатием на клавишу Р последовательно включаются режимы: «Прямые показания АЦП», «Внутренний коэффициент калибровки».

### 6.6.3 Для выхода из режима выключите прибор, нажав клавишу ON/OFF.

# 7 ИНСТРУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  ДЛЯ  РЕМОНТА ВЕСОВ

- прибор электроизмерительный комбинированный 43101 либо аналогичный;

- гири образцовые IV разряда или класса М1;

- отвертка плоская;

- отвертка фигурная.