ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

МИДЛ-Т 0,6; -1,5; -3 В1ДА-0

Калибровка.

При отсутствии груза на платформе весов, нажмите и не отпускайте кнопку 【>0<】, до тех пор, пока не появится символ “C ****”. Значение “****” просто показывает вес, который вы должны установить на платформу для проведения процесса калибровки. Существует два способа калибровки:

1) Калибровка с установкой веса НПВ.

Установите на платформу весов груз, соответствующий значению “****”, затем нажмите кнопку 【>0<】. Когда число на дисплее перестанет мигать, - калибровка завершиться.

2) Калибровка с установкой любого веса: Нажмите кнопку 【T】один раз, число “****” уменьшится на 1/6 НПВ, многократным повтором нажатия кнопки 【T】Вы можете выбрать подходящее для Вас значение калибровочного груза. Установите на платформу весов выбранный калибровочный вес (отображаемый на дисплее)и затем нажать кнопку 【>0<】. Когда число на дисплее прекратит мигать вес зафиксируется и калибровка завершиться.

Если во время калибровки произойдет ошибка, на дисплее появится символ “FAIL”, затем весы перейдут в нормальный режим взвешивания.