Калибровка и установки П ….. ВЕДА-0

## Калибровка и настройка

3.1 После правильного подсоединения датчика, включите калибровочный ключ, расположенный в задней части индикатора или установите перемычку (JP1) на электронной плате. После этого включите весы, - индикатор выполнит самотестирование, затем перейдет в рабочий режим (Калибровку индикатора Вы можете произвести только после того, как пройдет свыше 10 минут после включения весов).

3.2 Индикатор войдет в режим калибровки и на дисплее появится символ [n, ****] – число поверочных делений (значение **** является предварительно установленным числом поверочных делений), затем Вы можете установить коэффициенты калибровки.

Шаг 1: Выбор числа поверочных делений: на дисплее появился символ  [n, ****]

При нажатии кнопки [ТЧ] значение **** будет меняться для выбора между - 2000, 2500, 3000, 4000, 7500, 12000, 15000. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять число поверочных делений, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

##### Шаг 2: Выбор значения дискретности: на дисплее появился символ [E, *]

При нажатии кнопки [ТЧ], значение * будет меняться для выбора между - 1, 2, 5, 10, 20, 50. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять значение дискретности, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 3: Выбор положения десятичной точки: на дисплее появился символ [d, 0.0]

При нажатии кнопки  [ТЧ], значение d будет меняться для выбора между - 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять положение десятичной точки, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 4: На дисплее появился символ НПВ: [***. **]

Значение НПВ = число поверочных делений × дискретность. Например: 3000×5=15000, установленное положение десятичной точки, 150.00: Вы получите НПВ.

Нажмите кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 5: Подтверждение диапазона отслеживания нуля: на дисплее появился символ  [02. *.*]

При нажатии кнопки [ТЧ], значение *.* будет меняться для выбора между - 0.5, 1.0, 2.0: представляя соответственно диапазоны: 0.5e, 1.0e, 2.0e, где "e" – значение дискретности. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон отслеживания нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 6: Диапазон нуля при включении весов: на дисплее появился символ [02, ***]

При нажатии кнопки [ТЧ], значение *** будет меняться для выбора между - 0.10, 0.20, 1.00. Это означает, что если груз установленный на платформу весов до их включения имеет вес в пределах 10%, 20%, 100% от НПВ, то при включении весов индикатор установит показания дисплея на нуль. Выберите одно из этих значений, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазона нуля при включении весов, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 7: Выбор диапазона настройки нуля: на дисплее появился символ [03 *.*]

При нажатии кнопки [ТЧ], значение *.* будет меняться для выбора между - 0.1, 0.2, 0.3: представляя соответственно диапазон настройки нуля - 0.1e, 0.2e, 0.3e. Выберите одно из этих значений, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон настройки нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 8: Сохранение настройки нуля: на дисплее появился символ [04 *]

При нажатии кнопки [ТЧ], значение * будет меняться для выбора между -  0 или 1: Символ 0 - означает команду отмены сохранения настройки нуля, символ 1 - означает сохранение нулевой настройки. Если при включении весов различие между весом, установленным на платформу весов до их включения, и сохраненным диапазоном настройки нуля будет в пределах 10e, то при включении весов индикатор установит на дисплее нуль. В противном случае индикатор установит ранее сохраненную настройку нуля, в качестве настройки нуля при включении весов.

Выберите одно из этих значений, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон настройки нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 9: Выбор диапазона настройки нуля ручным способом: на дисплее появился символ [05. **]

При нажатии кнопки  [ТЧ], значение ** будет меняться для выбора между - 0.02, 0.04, 0.08, 1.00: представляя соответственно 2 %, 4 %, 8 %, 100% от НПВ. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон настройки нуля ручным способом, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 10: Выбор константы фильтрации: на дисплее появился символ  [Lb *]

При нажатии кнопки [ТЧ], значение * будет меняться для выбора между - 1 или 2, представляя соответственно значение константы фильтрации, - 8 или 16. Чем больше это число, тем медленнее скорость возобновления показаний дисплея весов. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять константу фильтрации, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу.

Шаг 11: Установка скорости двоичной передачи для RS-232 : на дисплее появился символ [b ****]

При нажатии кнопки  [ТЧ], значение ***** будет меняться для выбора между - 0000, 1200, 2400, 4800, 9600. Значение 0000 означает, что связь RS-232 отключена. Остальные числа  являются значениями скорости связи. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу.

Шаг 12: Калибровка нуля:

В течение 2 секунд на дисплее появится символ [CAL], затем на дисплее автоматически появится символ [no Load], - идет проверка, - пуста ли платформа весов. Подождите приблизительно 10 секунд, пока показания нуля не станут устойчивыми. Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу.

Шаг 13: Калибровка НПВ (Будет лучше, если установленный вес будет близок к значению НПВ):

Индикатор покажет символ [000.000], первая слева цифра будет мигать. Нажмите кнопку [+] для перемещения мигающей цифры слева направо, нажмите кнопку [ТЧ] для увеличения числового значения мигающей цифры на 1. Введите вручную число фактически установленного веса. Перед вводом числа важно подождать в течение 10-20 секунд, пока показания дисплея станут устойчивы. (Если установленный вес будет слишком маленький, то индикатор покажет символ [Err08] в течение 3 секунд). Чем больше константа фильтра, тем дольше Вы должны подождать. Нажмите кнопку [Т] для подтверждения выбора, в конце настройки появится символ [END].

Если Вы не нуждаетесь в этом шаге, Вы можете нажать кнопку [C].

Шаг 14: Выключите калибровочный ключ (переместите его в нижнее положение), процесс калибровки будет завершен.

3.3 Шаги калибровки (перечень):

| Шаг | Действие | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | Включите калибровочный ключ, расположенный в задней части индикатора или установите перемычку (JP1) на электронной плате. После этого включите весы |
| 1 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [n ****] [n 3000] | Выбор числа поверочных делений: Выберите одно из значений 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7500,12000,15000 нажатием кнопки [ТЧ]. (Пример: Вы выберите число поверочных делений=7500 и E=2, нажмете кнопку [ТЧ], - после этого под дисплеем загорится индикатор ТЧ. Если Вы выберите число 15000, то это значит: n’=15000, E’=1). Выберите одно из этих значений, например: 3000. Нажмите кнопку [T] для подтверждения выбора. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять число поверочных делений, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 2 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [E **] [E 5] | Выбор диапазона взвешивания: Выберите одно из значений 1, 2, 5, 10, 20,50 нажатием кнопки [ТЧ]. Например: 5 Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон взвешивания, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 3 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [d 0.0] [dc 0.00] | Выбор положения десятичной точки: Выберите одно из значений 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000 нажатием кнопки [ТЧ]. Например: 2 цифры после десятичной точки (0.00) Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять положение десятичной точки, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 4 | Нажмите кнопку [C] | [***.***] [150.00] | На дисплее появился символ НПВ: После того, как Вы выбрали значения n, E и положение десятичной точки, Вы можете получить НПВ. Если Вы подтвердите НПВ, Вы можете перейти к следующему шагу нажатием кнопки [C]. Если Вы не подтверждаете НПВ, выключите и включите весы снова. Произведите калибровку снова, как указано выше. |
| 5 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [Т] | [01 **] [ 01 0.5] | Выбор диапазона отслеживания нуля: Выберите одно из значений 0.5, 1.0, 2.0 (представляют соответственно 0.5e, 1e, 2e) нажатием кнопки [ТЧ]. Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон отслеживания нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 6 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [02 *.**] [01 0.20] | Диапазон настройки нуля при включении весов: Выберите одно из значений 0.10, 0.20, 1.00 нажатием кнопки [ТЧ]: это означает, что если груз установленный на платформу весов до их включения имеет вес в пределах 10%, 20%, 100% от НПВ, то при включении весов индикатор установит показания дисплея на нуль. При других значениях веса индикатор установит ранее сохраненную настройку нуля, в качестве настройки диапазона нуля при включении весов. Выберите одно из них. Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон настройки нуля при включении весов, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 7 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [03 *.*] [03 0.3] | Выбор диапазона настройки нуля: Выберите одно из значений 0.1, 0.2, 0.3 нажатием кнопки [ТЧ]: это означает, что диапазон настройки нуля соответствует значениям 0.1e, 0.2e, 0.3e. Выберите одно из них. Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон настройки нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 8 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [04 *] [04 *] | Сохранение диапазона настройки нуля: Выберите одно из значений - 0 или 1 нажатием кнопки [ТЧ]. 0 – означает отмену сохранения нулевой настройки. 1 - означает сохранение нулевой настройки. Если при включении весов различие между весом, установленным на платформу весов до их включения, и сохраненным диапазоном настройки нуля будет в пределах 10e, то при включении весов индикатор установит на дисплее нуль. В противном случае индикатор установит ранее сохраненную настройку нуля, в качестве настройки нуля при включении весов. Выберите одно из этих значений, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять значение настройки нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 9 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [05 *.**] [05 0.04] | Выбор диапазона настройки нуля ручным способом: Значения 0.02, 0.04, 0.08, 1.00 выбираются нажатием кнопки [ТЧ]; означая соответственно 2%, 4%, 8%, 100% от НПВ. Выберите одно из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять диапазон настройки нуля, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 10 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [Lb *] [Lb 2] | Выбор константы фильтрации: 1 или 2 выбираются нажатием кнопки [ТЧ]: 1: означает константу фильтра - 8. 2: означает константу фильтра - 16. Чем больше константа фильтрации, тем медленнее скорость возобновления показаний дисплея весов. Выберите одну из них, подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. После этого индикатор перейдет к следующему шагу. Если Вы не хотите изменять константу фильтрации, Вы можете нажать кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 11 | Нажмите кнопку [ТЧ] Нажмите кнопку [T] | [b ****] [b 2400] | Установка скорости двоичной передачи для RS-232: 0000 означает, что связь RS-232 отключена. 1200,2400,4800,9600 означает скорость двоичной передачи для RS-232. Символ означает выбор скорости передачи 2400 байт/сек. |
| 12 | Нажмите кнопку [T] | [CAL] [no Load] | Калибровка нуля: В течение 2 секунд на дисплее появится символ [CAL], затем на дисплее автоматически появится символ [no Load], - идет проверка, - пуста ли платформа весов. Подождите приблизительно 10 секунд, пока показания нуля не станут устойчивыми. Подтвердите выбор нажатием кнопки [Т]. Если Вы не хотите изменять этот номер, - нажмите кнопку [C] для перехода к следующему шагу. |
| 13 | Press [+] Press [ТЧ] Press [T] | [000.000] [***.**] [END] | Калибровка НПВ: Будет лучше, если установленный вес будет близок к значению НПВ. Индикатор покажет символ [000.000], первая слева цифра будет мигать. Нажмите кнопку [+] для перемещения мигающей цифры слева направо, нажмите кнопку [ТЧ] для увеличения числового значения мигающей цифры на 1. Введите вручную число фактически установленного веса. Перед вводом числа важно подождать в течение 10-20 секунд, пока показания дисплея станут устойчивы. (Если установленный вес будет слишком маленький, то индикатор покажет символ [Err08] в течение 3 секунд). Чем больше константа фильтра, тем дольше Вы должны подождать. Нажмите кнопку [Т] для подтверждения выбора, в конце настройки появится символ [END]. Если Вы не нуждаетесь в этом шаге, Вы можете нажать кнопку [C]. |
| 14 |  |  | Выключите калибровочный ключ (переместите его в нижнее положение), процесс калибровки завершен. |

Внимание:

В вышеупомянутом процессе калибровки, для шага 1 - 10, нажав кнопку [+] можно перейти непосредственно к шагу 13, то есть настройке нуля. Если у Вас нет необходимости калибровать весы, - нажатие кнопки [+] завершит калибровку.

3.4 Выбор датчика:

3.4.1 Чувствительность датчика: около 2 mV/V.

3.4.2 Фактический вес груза должен быть 60 %-80 % от номинального НПВ:

3.4.3 Сопротивление датчика:350 Ω или 700 Ω

3.4.5 Например: 	     Платформенные весы 60 кг: датчик 100 кг

Платформенные весы 100 кг: датчик 150 кг

Платформенные весы 150 кг: датчик 250 кг

Платформенные весы 300 кг: датчик 500 кг

Механо-электронные платформенные весы TGT-500 кг: датчик 600 кг

## Механо-электронные платформенные весы TGT-1000 кг: датчик 1200 кг