Калибровка, настройка весов и управление подсветкой Т 3 (6; 15; 30) МЖА-7/А (выпуска после апреля 2006 г.)

Основные установки.

В рабочем режиме нажать кнопку " >0< " и отпустив  её сразу нажмите кнопку " П ": на индикаторе отобразится :

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

01CSP

Нажимая кнопку + перемещаемся по меню (в круговом цикле).

Нажмите кнопку Т для входа в нужный режим.

1 режим настроек весов.

Если Вы впервые настраиваете весы, то на индикаторе отобразятся “0” показания от разряда (c) до разряда (m) (см. рис.1). Если они уже настроены, то отобразится настройка данных, установленных в последний раз.

Рис. 1

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

0  0   0  0  0             0  0  0  0 0                0  0  0  0  0                                                                 (a)(b)(c)(d)(e)         (f)(g) h)(i)(j)              (k)(l)(m)

Нажимайте кнопки CДЧ и CБР, чтобы перемещать курсор направо  или влево, а для ввода числа нажимайте числовые кнопки от 0~9. Кнопкой T фиксируется значение и производится переход к следующим настройкам.

Значения для каждого разряда индикации следующие:

(a), (b) == Первичный Код (код весовых характеристик весов):

00 == Ручной режим калибровки (Вход в ручную установку характеристик, прочие режимы в настоящем руководстве не рассматриваются)

(c) == настройка десятичной точки для дисплеев: Цена и Стоимость.

1 - 0 десятичных разрядов после запятой для обоих дисплеев

2 - 1 десятичный разряд после запятой для обоих дисплеев.

3 - 2 десятичных разряда после запятой для обоих дисплеев. (Настройка по умолчанию)

4 - 3 десятичных разряда после запятой для обоих дисплеев.

5 - 2  десятичных разряда после запятой для дисплея Цена; и изменяемая десятичная позиция разряда для дисплея Стоимость.

6 - 2 десятичных разряда после запятой для дисплея Цена; 1 десятичная цифра для дисплея Стоимость.

7 - 2 десятичных разряда после запятой для дисплея Цена; 2 десятичные цифры для дисплея Стоимость.

8 - 3 десятичных разряда после запятой для дисплея Цена; 3 десятичные цифры для дисплея Стоимость.

(d) == Дискретность изменения значений в Стоимости

1 - Дискретность изменения индикации Стоимость на 1 единицу (Настройка по умолчанию).

2 - Дискретность изменения индикации Стоимость на 5 единиц.

(e) ==  кнопка установки десятичной точки:

1 - для произвольной установки десятичной точки (используется только при наличии десятичных значений на индикации Цена).

2 - функция кнопки произвольной установки десятичной точки изменяется для ввода на индикацию Цена значения “00”. (Настройка по умолчанию)

(f) == настройка усреднения показаний

1 - усреднение показаний. (Настройка по умолчанию)

2 - без усреднения показаний.

(g) == удержание показаний

1 – удержание показаний после 3 секунд;

2 – без удержания (Настройка по умолчанию).

(h) == диапазон взвешивания

1 - один диапазон (Настройка по умолчанию)

2 - два диапазона

(I) и (J) ==  не настраиваются.

(k) ==  дискретность1-го диапазона  (0, 1, 2, 5)

(l) ==  дискретность 2-го диапазона  (0, 1, 2, 5)

(m) == Десятичная точка для дисплея Масса (0, 1, 2, 3)

2 режим настроек весов

Если калибровка производится впервые, каждый дисплей покажет на экране “0”. Если калибровка производится повторно, то каждый дисплей покажет на экране набор данных настроенных в последний раз. Нажмите кнопку C, чтобы возвратиться к предыдущему режиму.

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

00000                        00000                        00000

НПВ+9d            Значение 1-го диап           НПВ

НПВ+9d – полный вес + 9 дискрет настраиваемого веса в граммах;

Значение 1-го диап – значение первого диапазона взвешивания в граммах;

НПВ – значение полного веса в граммах.

Установите полный вес 1-го диапазона на платформу весов, подождите 10 минут и нажмите кнопку Т. После успокоения весы выйдут в тест.

КАЛИБРОВКА

В рабочем режиме нажать кнопку " >0< " и отпустив  её сразу нажмите кнопку " П ": на индикаторе отобразится

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

01CSP

нажать кнопку  " + ".

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

02CAL

нажать кнопку  " Т ".

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

ZERO                        000000                       XXXXX

Убедитесь, что на платформе не установлен вес, подождите 10 секунд и

нажмите кнопку  " Т " . Через некоторое время на экране отобразится “SPAN”.

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

SPAn                    xxxxx                  xxxxx

Установите на платформу весов образцовый вес близкий к НПВ, и выставите этот вес в окне“ ЦЕНА ”, кнопкой “ СБР ” сдвигает вправо ”, цифровыми кнопками

“ 0 ” – “ 9 ” вводим нужное число. Подождите 10 секунд и нажмите кнопку  " Т ". Через некоторое время на экране отобразится:

МАССА                        ЦЕНА                 СТОИМОСТЬ

END

После успокоения весы выйдут в тест и затем в рабочий режим.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ ИНДИКАЦИИ.

Нажать кнопку ">0<", отпустить и немедленно  нажать кнопку:

"4" - (на индикаторе массы – "on")                                         - включено постоянно;

"5"  - (на индикаторе массы – "aVto")                                    - управление автоматическое;

"6"  - (на индикаторе массы – "off")                                        - выключено постоянно.