Калибровка

МТ(П) 15-60 МГД(Ж)А ЯРМАРКА

Основная калибровка: 

Отвернуть 4 винта, снять крышку аккумуляторного отсека и отсоединить клемму  
джампера (висит на двух проводах, необходимо достать из под аккумулятора для снятия джампера).

Перед началом калибровки прогрейте весы в течении 5 минут (т.е. весы должны быть включёнными).

Калибровка:

- Включите весы кнопкой расположенной на боковой стороне стойки

- Нажмите и удерживайте кнопку «Кг» до появления на табло d-H1(L), A---0(1) и 0,00. Нажать на кнопку «СДЧ» для отображения в окне цены А---1.

- Введите код входа в режим калибровки цифровыми кнопками 9 1 6 8. На табло массы появится SET, на табло цены – CAPA, табло стоимости показывает массу калибровочного груза.

- Нажмите клавишу от 1 до 6 соответствующую максимальному приделу взвешивания (1-3кг; 2-6кг; 3-15кг; 4-30кг; 5-60кг; 6-150кг). Подтвердите выбор клавишей «СДЧ»

- Когда на дисплее массы отобразится внутренний код установите на платформу калибровочный груз, равный Мах.

- После стабилизации показаний нажмите кнопку «СДЧ». Дождитесь пока завершится калибровка и весы выйдут в режим

- Калибровка завершена.

- Подсоединить клемму  джампера.

- Завернуть 4 винта в крышку аккумуляторного отсека.