Калибровка

МТ(П) 15-60 МГД(Ж)А-7/НЕ(ЯРМАРКА).

Основная калибровка: Отвернуть 4 винта, снять крышку аккумуляторного отсека и отсоединить клемму  джампера.

Перед началом калибровки прогрейте весы в течении 5 минут (т.е. весы должны быть включёнными).

На выключенных весах нажмите и удерживая кн. «ВВОД» включите весы кн. «ВКЛ». На индикации высветится

МАССА:             TEST.

ЦЕНА:                COUnT.

СТОИМОСТЬ:   KEY--.

Нажать ещё раз кн. «ВВОД», на индикации высветится:

МАССА:             ХХХХ(число).

ЦЕНА:                ХХХХ(число).

СТОИМОСТЬ:   KEY—.

Наберите с клавиатуры код:1956, на индикации высветится:

МАССА:            TEST0.

ЦЕНА:               ХХХХ(число).

СТОИМОСТЬ:  Iooooo.

Нажмите кн. «1», на индикации высветится:

МАССА:            TEST1.

ЦЕНА:               ХХХХ(число).

СТОИМОСТЬ:  ------- и ХХХХ (число калибров веса)

Дождаться стабилизации числа в окне «МАССА» и нажать кн. «>0<» на индикации высветится:

МАССА:             TEST1.

ЦЕНА:                0.

СТОИМОСТЬ:   ------- и ХХХХ (число калибров веса).

Установите указанный вес в окне «СТОИМОСТЬ» на платформу и после стабилизации числа в окне «ЦЕНА» нажмите кн. «.».

Через некоторое время число в окне «ЦЕНА» установится

В пределах близком к числу >10000< , а число в окне «СТОИМОСТЬ» укажет второй калибровoчный вес. Снимите груз с платформы и дождитесь что бы число в окне «ЦЕНА» равнялось «0».

Установите указанный вес в окне «СТОИМОСТЬ» на платформу и после стабилизации числа в окне «ЦЕНА» нажмите кн. «.».

Через некоторое время число в окне «ЦЕНА» установится

В пределах близком к числу >20000< , а число в окне «СТОИМОСТЬ» укажет третий калибровачный вес. Снимите груз с платформы и дождитесь что бы число в окне «ЦЕНА» равнялось «0».

Установите указанный вес в окне «СТОИМОСТЬ» на платформу и после стабилизации числа в окне «ЦЕНА» нажмите кн. «.».

Через некоторое время число в окне «ЦЕНА» установится

В пределах близком к числу >30000< , а в окне «СТОИМОСТЬ» высветится «оооооо».Нажмите кн. «ВВОД» весы перейдут в тест индикации, снимите груз с платформы и дождитесь выхода весов в рабочее состояние. Проверьте правильность показаний весов.

Поставить клемму джампера на место и закрепить крышку аккумуляторного отсека.