ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МТ 0,15-3 В1ЖА-8/СКЛ «НЬЮТОН»

технологические

Руководство по эксплуатации

ВЕСЫ МТ 0,15-3 В1ЖА-8/СКЛ(технологические)

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы электронные тензометрические настольные  для статического определения массы МТ 0,15-3 В1ЖА-8/СКЛ предназначены  для простого взвешивания  различных материалов с повышенной точностью.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

| Модель | МТ 0,15 В1ЖА-8/СКЛ | МТ 0,3 В1ЖА-8/СКЛ | МТ 0,6 В1ЖА-8/СКЛ | МТ 1,5 В1ЖА-8/СКЛ | МТ 3 В1ЖА-8/СКЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПВ (г) | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
| Дискретность (г) | 0.005/0.002 | 0.01/0.005 | 0.01/0.02 | 0.05/0.02 | 0.1/0.05 |
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой, 6-ти разрядный, размер одного разряда 14х7мм |
| Размер платформы | Круглая диаметр 125мм (нерж.) | 146×125мм (нерж.) |
| Габаритные размеры(мм) | 245×175×147 |
| Питание | Адаптер 9В постоянного тока DC или 4 батарейки R 14 |

- Режимы:  взвешивание, процентный режим, штучный режим, автоподсветка табло, установка даты и времени, интерфейс RS 232C

- Автоматическая установка нуля при включении весов

- Автоматическое отслеживание нуля

- Обновление информации на дисплее 1~30 раз/сек

- Рабочий температурный режим: 0 С ~ +40 С

- Относительная влажность: ≤ 85%-ый PH

Внимание! Наибольший предел взвешивания (далее - НПВ) и дискретность отсчета (d) указаны на информационной табличке, расположенной на передней панели корпуса весов.

Подготовка к работе

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации  прежде, чем Вы начнете использовать весы.

Если весы не используются в течение долгого времени, пожалуйста, выньте батарейки (4шт) из отсека, расположенного в нижнем основании весов и храните весы без источника питания.

Жидкокристаллическое табло весов должно использоваться в помещении с хорошим освещением, для плохо освещенных помещений мы Вам рекомендуем выбрать модель весов со светодиодным табло.

После перевозки или хранения при отрицательных температурах весы можно включать не раньше, чем через 6 часов пребывания в рабочих температурных условиях.

!!  УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ !!!

На боковой панели весов расположен винт, который обеспечивает защиту датчика весов при транспортировке. При установке весов винт необходимо освободить, вращая против часовой стрелки. При транспортировке винт должен быть закручен.

Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Вращением отрегулируйте четыре опоры (D), расположенные на днище корпуса весов, так, чтобы привести весы в горизонтальное положение, ориентируясь по пузырьку (C) уровня,  затем включите весы.

Состав весов:

1 Грузоприёмная площадка нерж. и пластиковый поддон                    -1компл.

2 Весы                                                                                                         -1шт.

3 Руководство по эксплуатации                                                                -1экз.

4 Батарейки R 14                                                                                        -4шт

5 Адаптер питания                                                                                     -1шт.

6 Ветрозащитный экран с крышкой                                                         -1компл.

Работа весов

Подсоедините кабель питания с сетевым адаптером к разъёму, расположенному на правой боковине корпуса весов. Проверьте наличие батареек и надёжность соединительных клемм. Используйте для питания весов отдельную розетку с целью исключения влияния других электроприборов. Включите весы с помощью кнопки расположенной на клавиатуре. После прохождение внутреннего теста, на цифровом табло высветятся версия программы, НПВ, нули, пиктограмма круга  в нижнем левом углу (знак стабилизации веса) и единица взвешивания в нижнем правом углу. Весы перед применением должны быть включены и прогреты в течение 15-20 минут, после чего они будут готовы к работе. Если показания табло весов отличны от нуля, нажатием кнопки “>0<”  установите показания индикации массы равные нулю при не нагруженной весовой платформе. Диапазон настройки: ≤2% от НПВ.

ТАБЛО ВЕСОВ                                            КЛАВИАТУРА ВЕСОВ

Назначение кнопок клавиатуры

Кнопка включения и выключения весов.

Кнопка для обнуления показаний индикатора весов. Диапазон нуля находится пределах      +/- 1,5% от НПВ весов.

Кнопка сохранения веса тары и установки показаний дисплея в ноль.

Максимальный вес тары равен НПВ весов.

Кнопка режимов работы: взвешивания, счетный, процентный, даты(года)

- последовательным нажатием «по кругу».

Кнопка выбора текущей единицы измерения веса

Кнопка включения/выключения подсветки в режиме взвешивания

(в режиме установок LiGH : off или on, при автоматической подсветке не      действует). Выбор значений в счетном и процентном режимах.

Режимы работы

Взвешивание

1. Нажмите кнопку  для включения, когда дисплей покажет   0.00 X  , - весы готовы к взвешиванию; если нужна подсветка, нажмите кнопку  . (при автоматической подсветке не действует).

2. Для учета веса тары нажмите кнопку    , для отмены нажмите кнопку    .

(Если вес тары находится в диапазоне ноля, режим учета тары может не включиться, и произойдет установка ноля).

3. Нажимайте кнопку      для выбора единицы измерения.

Внимание: значок единицы измерения будет мигать, пока показания не станут стабильными.

Счетный режим

1. В режиме взвешивания нажмите кнопку  , дисплей покажет  XXXX pcs  , что означает вход в счетный режим.

2. Нажмите кнопку  для установки количества, дисплей покажет  SE 0pcs , нажимайте кнопку       для выбора количества образцов из чисел: 20, 50, 100, 200, и 500.

- Положите  соответствующее количество образцов на платформу и нажмите кнопку , когда раздастся звуковой сигнал и дисплей покажет “SE” , расчет  количества закончен.

- Нажимайте кнопку  , и дисплей попеременно будет показывать вес одного образца и количество образцов.

Внимание: минимальный вес одного образца должен быть ≥ 9 дискрет. (Например: для весов 600г/0.01г вес одного образца должен быть ≥  0.09г)

Процентный режим

1. В режиме взвешивания нажмите кнопку  , дисплей покажет XXXX % что означает вход в процентный режим.

2. Нажмите кнопку   для установки количества процентов в образце, дисплей покажет  SE  0pcs ; нажимайте  кнопку     для выбора количества процентов из чисел: 20, 50,100, 200, и 500.

3. Положите соответствующий образец на платформу и нажмите кнопку  , когда раздастся звуковой сигнал, и дисплей покажет “SE”, расчет веса в процентах закончен.

4. Нажимайте кнопку   , и дисплей попеременно будет показывать вес образца и вес в процентах от этого образца.

Внимание: минимальный вес образца должен быть ≥ 9 дискрет. (Например: для весов 600г/0.01г вес образца должен быть ≥  0.09г)

Установка даты и времени (установка требуется в случае подключения весов к периферийному устройству – принтер, персональный компьютер и т.д.)

1. В режиме взвешивания нажмите кнопку    ,  дисплей покажет время XX.XX T  .

2. Удерживайте  кнопку      для просмотра месяца и числа   XX.XX D  и года  XXXX Y.

3. Если вы хотите изменить месяц или число, нажмите  кнопку          для выбора изменяемого разряда (цифра замигает), нажмите кнопку    для выбора значения  разряда ,   нажмите кнопку     для подтверждения.  Кнопка -служит  для выхода  из режима установки даты и времени.

Установка параметров

Действие 1: На выключенных весах нажмите и удерживайте кнопку   , затем нажмите кнопку      и отпустите кнопку    для входа в режим установок.

Действие 2: Нажмите кнопку  для выбора нужного параметра, нажмите кнопку     для перехода к значениям параметра и кнопкой    выберите нужное значение.

Действие 3: После выбора нужного значения параметра нажмите кнопку  для подтверждения и кнопку           для перехода к следующему параметру.

Действие 4: Для выхода из режима установок и возврата в режим взвешивания нажмите кнопку  .

Контроль работоспособности весов

После входа в режим установок параметров -  «CoUnt»  нажмите кнопку

На дисплее высветится числовое значение датчика. При правильной настройке весов значение должно быть приблизительно равно 150000. Для выхода нажмите кнопку    - (стабилизация показаний) и кнопку  .

Параметры установок и их значения (Величины, отмеченные «☆», установлены изначально при поставке): ON- использовать,  OFF- не использовать.

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Дисплей | Параметр | Величина | Содержание |
|  | Значение параметра |  | -------------------- | ------------------------ |
| CAL | Вход в калибровку |  | -------------------- | ------------------------ |
|  | Выбор единицы измерения веса Нажмите кнопку для выбора ON/OFF после выбора нужного значения в установке параметров «Действие 2» | ☆ | g (Грамм) | ON или OFF |
|  |  |  | Ct (Карат) | ON или OFF |
|  |  |  | Lb (Фунт) | ON или OFF |
|  |  |  | Oz (Унция) | ON или OFF |
|  |  |  | Dr(Драхма) | ON или OFF |
|  |  |  | GN (Гран (U.K)) | ON или OFF |
|  |  |  | Ozt (Тройская унция) | ON или OFF |
|  |  |  | Dwt (Пеннивейт) | ON или OFF |
|  |  |  | MM (МОМ) | ON или OFF |
|  |  |  | tl.j (Гонконгский ювелирный тель) | ON или OFF |
|  |  |  | tl.T(Тайваньский тель) | ON или OFF |
|  |  |  | tl.H (Гонконгский тель) | ON или OFF |
|  |  |  | t (Индийская тола) | ON или OFF |
|  | Единица измерения веса при включении | ☆ | g (Грамм) | ------------------------ |
|  |  |  | Ct (Карат) | ------------------------ |
|  |  |  | Lb (Фунт) | ------------------------ |
|  |  |  | Oz (Унция) | ------------------------ |
|  |  |  | Dr(Драхма) | ------------------------ |
|  |  |  | GN (Гран (U.K)) | ------------------------ |
|  |  |  | Ozt (Тройская унция) | ------------------------ |
|  |  |  | Dwt (Пеннивейт) | ------------------------ |
|  |  |  | MM (МОМ) | ------------------------ |
|  |  |  | tl.j (Гонконгский ювелирный тель) | ------------------------ |
|  |  |  | tl.T(Тайваньский тель) | ------------------------ |
|  |  |  | tl.H (Гонконгский тель) | ------------------------ |
|  |  |  | t (Индийская тола) | ------------------------ |
|  | Время автоматического выключения при отсутствии операций. |  | AU-no | Не выключаются |
|  |  |  | AU-5 | Выключаются через 5мин |
|  |  |  | AU-15 | Выключаются через 15мин |
|  |  |  | AU-30 | Выключаются через30мин |
|  |  | ☆ | AU-60 | Выключаются через60мин |
|  | Выбор скорости обмена по порту RS-232 |  | 2400 | ------------------------ |
|  |  |  | 4800 | ------------------------ |
|  |  | ☆ | 9600 | ------------------------ |
|  | Диапазон отображения ноля Для учета дрейфа нулевой точки в условиях нестабильного взвешивания. |  | d 0 | Нет ограничений |
|  |  |  | d 1 | Если показания меньше ноля, величина отображается только при нагрузке не менее, чем 2 дискреты. |
|  |  | ☆ | d 2 | Если показания меньше ноля, величина отображается только при нагрузке не менее, чем 3 дискреты. |
|  |  |  | d 3 | Если показания меньше ноля, величина отображается только при нагрузке не менее, чем 4 дискреты. |
|  |  |  | d 4 | Если показания меньше ноля, величина отображается только при нагрузке не менее, чем 5 дискрет. |
|  |  |  | d 5 | Если показания меньше ноля, величина отображается только при нагрузке не менее, чем 6 дискрет. |
|  | Антивибрационная функция для взвешивания в нестабильных условиях. |  | FIL 1 | Условия взвешивания отличные. |
|  |  | ☆ | FIL 2 | Условия взвешивания хорошие. |
|  |  |  | FIL 4 | Условия взвешивания приемлемые. |
|  |  |  | FIL 8 | Условия взвешивания плохие. |
|  | Режимы подсветки | ☆ | onoff | Автоматический |
|  |  |  | off | Без подсветки |
|  |  |  | on | Всегда включена |
|  | Режим печати | ☆ | Pr-co | Данные передаются непрерывно. Используется только при значении параметра PrFU=“PC”. |
|  |  |  | Pr-st | Данные передаются только после стабилизации показаний. Используется при любом значении параметра PrFU, кроме когда PrFU=“PC”. |
|  | Выбор принтера. | ☆ | PC | Компьютер |
|  |  |  | SH-24 | Обычный принтер |
|  |  |  | ZEBRA | Принтер Zebra |
|  |  |  | BP-443 | Термопринтер |
| Z-t | Выбор режимов работы кнопок «НОЛЬ» и «ТАРА» |  | StAblE | Кнопки «НОЛЬ» и «ТАРА» работают только после стабилизации веса |
|  |  |  | AlVAY | Кнопки «НОЛЬ» и «ТАРА» работают всегда |

Ⅴ. Калибровка

Список калибровочных грузов (Перед калибровкой приготовьте гири в соответствии со списком)

| НПВ | 150 г | 300 г | 600 г | 1500 г | 3000 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| on1 | 50г | 100г | 200г | 500г | 1000г |
| on2 | 100г | 200г | 400г | 1000г | 2000г |
| on3 | 150г | 300г | 600г | 1500г | 3000г |

Одноточечная калибровка

| № | Действие | Показания дисплея |
| --- | --- | --- |
| 1 | На выключенных весах нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите кнопку и отпустите кнопку . |  |
| 2 | Нажмите кнопку для входа в режим калибровки. |  |
| 3 | Убедитесь, что на платформе нет груза и нажмите кнопку для входа в режим калибровки ноля. |  |
| 4 | Выполняйте калибровку после появления «on1». |  |
| 5 | Нажмите кнопку для выбора калибровочного веса: on1 означает 1/3 НПВ, on2 - 2/3 НПВ, on3 - 100% НПВ. Поместите соответствующую гирю на платформу сразу после выбора веса. |  |
| 6 | После звукового сигнала и появления на дисплее “PASS” калибровка окончена. Снимите груз и нажмите кнопку , а затем кнопку для возврата в режим взвешивания. |  |

Линейная калибровка

| № | Действие | Показания дисплея |
| --- | --- | --- |
| 1 | На выключенных весах удерживайте кнопку и кнопку одновременно, затем нажмите кнопку и отпустите две первые кнопки. |  |
| 2 | Убедитесь, что на платформе нет груза и нажмите кнопку для входа в режим калибровки ноля. |  |
| 3 | После звукового сигнала поместите груз весом 1/3 НПВ на платформу. |  |
| 4 | После звукового сигнала поместите груз весом 2/3 НПВ на платформу. |  |
| 5 | После звукового сигнала поместите груз весом 100% НПВ на платформу. |  |
| 6 | После звукового сигнала и появления на дисплее “PASS” калибровка окончена. Снимите груз и нажмите кнопку для возврата в режим взвешивания. |  |

Интерфейс для периферийных устройств

Протокол обмена обеспечивает одностороннюю передачу данных на внешнее устройство по каналу RS232. Назначение контактов разъема DB9F, установленного на корпусе весов  - контакт №2 – сигнал TxD (передача информации), контакт №5  –  GND (земля).

Протокол передачи данных:

Скорость передачи 2400,4800,9600 бод

Длина  - 8 бит

Четность – нет

Стоп-бит – 1

Передача осуществляется в кодах ASCII. Передается вес тары, вес товара и общий вес.

Пример

На весах установлена тара весом 6,46 грамм, вес товара 47,29 грамм, общий вес 53,75 грамм. Байтовая последовательность в кодах ASCII будет выглядеть следующим образом:

2010-11-17 00:03:33/CR//LF/T.W.: +   6.46g   /CR//LF/N.W.: +  47.29g    /CR//LF/G.W.: +  53.75g   /CR//LF/

20		10-11-17 00:03:33

T.W.: +   6.46g

N.W.: +  47.29g

G.W.: +  53.75g

Сообщения об ошибках

| Показания дисплея | Причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Err | 1. Транспортировочный защитный винт не вывернут. 2. Начальная точка ноля превышает +/-30% НПВ. 3. Поврежден датчик | 1. Полностью выверните транспортировочный винт 2. Проверьте наличие груза на платформе и при необходимости удалите его. 3. Повторите линейную калибровку. 4. Замените датчик или обратитесь в сервисную службу. |
| Err4 | Ошибка ПЗУ | Перезапустите весы, и в случае повторения сообщения замените ПЗУ или обратитесь в сервисную службу. |
| Err5 | Вес груза превышает НПВ +9e | Немедленно снимите груз с платформы весов. |
| Err6 | Неправильный калибровочный вес. | Используйте при калибровке гири с весом, строго соответствующие списку. |
| Пикторгамма батарейки | Батарейки разряжены | Замените батарейки или подключитесь к сети через адаптер. |

Хранение

Весы должны храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре окружающей среды от -20 (С до 40 (С и  относительной влажности до 80% при температуре 25 (С, а также при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.  Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование

Весы  транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

При погрузке, транспортировании и выгрузке приборов необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортной таре.

Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим их перемещение при транспортировании.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед распаковыванием приборы должны быть выдержаны при нормальной температуре помещения не менее 6 часов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

## Московский весовой завод

"МИДЛ"

### По всем вопросам обращаться по адресу:

### 141730, МО, г. Лобня,ул. Железнодорожная, 10.

тел./факс 988-52-88

http://middle.ru

E-mail: middle@middle.ru

CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания  МТ-_________________

заводской №

признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска "_____"______________

Приемку  произвел ____________/                    /

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания  МТ -________________

упакованы заводом-изготовителем  согласно  требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки "____ "_______________ ______г.

Упаковку произвел____________________ /                         /

### Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс ( 499) 264-57-65, 264-57-43

### ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

http://middle.ru

E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

- ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

- ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"

# Text boxes

((495) 988-52-88

fax 988-52-88

МИДЛ и К

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88

E-mail:middle@middle.ru

http://middle.ru

Прозрачный пластиковый экран (короб)  устанавливается                      сверху весового поддона и предназначен для защиты от    ветра и пыли.

Установите пластиковый поддон (В) на     весы, закрепите его с помощью  фиксирующего винта (С).