Калибровка

МТ(П) 15-60 МГД(Ж)А-02/НЕ(ЯРМАРКА 2).

Основная калибровка: Отвернуть 4 винта, снять крышку аккумуляторного отсека и отсоединить клемму  джампера.

Перед началом калибровки прогрейте весы в течении 5 минут (т.е. весы должны быть включёнными).

Калибровка:

- Включите весы кнопкой «ON»

- Нажмите и удерживайте кнопку «ВВОД» до появления на табло d-H1(L), A---0(1) и 0,00. Нажать на кнопку «АВТ» для обнуления А---0.

- Введите код входа в режим калибровки цифровыми кнопками 9 1 6 8. На табло массы появится SET, на табло цены – CAPA, табло стоимости показывает массу калибровочного груза.

- Установите на платформу калибровочный груз, равный НПВ.

- После стабилизации показаний нажмите кнопку «АВТ». Через 2-3 секунды нажать кнопку «АВТ», весы произведут калибровку по НПВ. Табло массы покажет вес калибровочного груза.

- Калибровка завершена.

- Подсоединить клемму  джампера.

- Завернуть 4 винта в крышку аккумуляторного отсека.

Установка параметров

1.  Включите весы кнопкой «ON»

2. Нажмите и удерживайте кнопку «ВВОД» до появления на табло d-H1(L), A---0(1)

3. Нажатием кнопки «С» происходит изменение количества дискрет,      нажатием кнопки « . » (точка) происходит изменение положения десятичной точки: dot – 0; 0.0; 0.00.            4. Подтвердите введенные изменения нажатием кнопки «ВВОД»