Руководство пользователя

Версия 2.0

2007-12-10

# КАЛИБРОВКА:

Перед калибровкой приготовьте калибровочную гирю (более 10% НПВ в единицах измерения, установленных в соответствии с параметром Р10).

- На весах не должно быть никакого груза. В режиме взвешивания удерживайте  Tare  и ON/OFF для входа в режим калибровки.

- Если выключен переключатель калибровки, индикатор покажет  ‘CAL.OFF” и выйдет из режима. При включении переключателя индикатор покажет  ” CAL-?”, и весы готовы к калибровке.

- После ” CAL-?” нажмите Tare  для подтверждения и перехода к следующему шагу или  ON/OFF  для выхода из режима калибровки.

- Индикатор покажет  “CAP.--”, отображая величину НПВ в соответствии со значениями параметров разрешения (P7), цены деления  (P8) , положения десятичной точки (P9)  и единицы измерения (P10). Если значение НПВ больше 999999 (независимо от десятичной точки и единицы измерения), НПВ будет показано в два приема – сначала три старших разряда, а затем четыре младших: “H xxx” и “L xxxx”.

Например, выбрано разрешение 100000(P7=31), дискрета равна 5(P8=2), положение десятичной точки: P9=5. Если единица измерения Кг (P10=0), тогда значение НПВ 5000000 Кг будет показано следующим образом: H 500 and L 0000 in lb unit. Так же в других режимах данные будут показаны в виде “H xxx” и “L xxxx” , если текущие показатели дисплея больше 999999 Кг/Ф (не учитывая десятичную точку).

Нажмите  Tare  для перехода к следующему шагу или ON/OFF для выхода из режима калибровки; или через несколько секунд весы автоматически перейдут к следующему шагу.

- Дисплей покажет значение дискреты в виде “d.--”, а затем в виде X.XXXX в зависимости от выбранных вами значений параметров P8, P9 и P10. С их помощью вы можете установить следующие значения дискреты:

| 0.0001Кг/Ф | 0.0002 Кг/Ф | 0.0005 Кг/Ф |
| --- | --- | --- |
| 0.001 Кг/Ф | 0.002 Кг/Ф | 0.005 Кг/Ф |
| 0.01 Кг/Ф | 0.02 Кг/Ф | 0.05 Кг/Ф |
| 0.1 Кг/Ф | 0.2 Кг/Ф | 0.5 Кг/Ф |
| 1 Кг/Ф | 2 Кг/Ф | 5 Кг/Ф |
| 10 Кг/Ф | 20 Кг/Ф | 50 Кг/Ф |

Нажмите  Tare  для перехода к следующему шагу или ON/OFF для выхода из режима калибровки; или через несколько секунд весы автоматически перейдут к следующему шагу.

- Дисплей покажет ‘CAL.P0’ ,что означает калибровку точки ноля, калибровочный вес равен 0% НПВ. Нажмите  Tare  для подтверждения или ON/OFF  для выхода.

- Дисплей покажет ‘CAL.P1’ ,что означает переход к калибровке по первой точке. По умолчанию ее вес равен 50%НПВ. Или загрузите другой вес 5%-100% НПВ и кнопками  HOLD/PRINT  и  Unit  введите его значение. Если его величина больше 999999, он будет показан как “H xxx” и “L xxxx”. Нажмите  Tare для подтверждения и перехода к следующему шагу. Если калибровка была выполнена неправильно, дисплей покажет “CAL. Er” и вернется к шагу 6.

- Дисплей покажет ‘CAL.P2’ ,что означает переход к калибровке по второй точке. По умолчанию ее вес равен 100%НПВ. Или загрузите другой вес 10%-100% НПВ (больше или равный предыдущему) и кнопками  HOLD/PRINT  и  Unit  введите его значение. Если его величина больше 999999, он будет показан как “H xxx” и “L xxxx”. Нажмите  Tare для подтверждения и перехода к следующему шагу. Если калибровка была выполнена неправильно, дисплей покажет “CAL. Er” и вернется к шагу 6.

- Дисплей покажет ‘CAL.P0’ ,что означает повторную калибровку точки ноля. Вы можете нажать ON/OFF и выйти из режима калибровки без сохранения ее данных или удалите с платформы все гири и нажмите   Tare  для подтверждения и сохранения данных. Если калибровка была выполнена неправильно, дисплей покажет “CAL. Er” и вернется к шагу 6. Весы перейдут в режим взвешивания.

======================================================